auto MACS全自动磁性细胞分选仪操作

- 样本制备

制备单细胞悬液（用30um滤器过滤），过滤去除细胞团块，建议去除死细胞。手动标记磁珠抗体（无菌操作）

- Running buffer 准备

购买Running buffer或自配PBS：配成终浓度含0.5% BSA和2mM的EDTA溶液（PBS 1L、BSA 5g、EDTA 4ML、NaHCO3 4.2g   ），调ph到7.2，用0.22um滤膜过滤除菌。

- 选择合适的冷冻试管架—Chill Rack

根据细胞数、样品数及样品体积选择合适的试管架，并提前在4℃预冷。如只有一个样本可不预冷。

- 开机检查

开机后检查4个溶液瓶状态，running buffer、washing buffer、storage soultion（70%乙醇）是否足够，废液瓶是否倒空。先进行wash程序。

- 样本标记方案选择

手动标记，不必要进行样本体积的定义，仪器默认显示/。

- 细胞分选设置

- 将试管放置到微量载样器上，点击Separation菜单,设定样品管所在的位置；根据磁珠说明书设置分选程序。

- 在Separation菜单下为每两个分选之间设置恰当的冲洗程序（如果两个样本间相差不大，建议选Qrinse；差别大建议选rinse），最后一个样本可设置为Sleep关机。可保存模板，下次使用时load template里选择。

- 样品放置

将初始样品放到Chill Rack上的A行，再将空管放置到相应列的B和C行，分别收集阴性组分和阳性组分。

- 细胞分选

相应程序设置完成后点击Run，启动细胞分选。

- 监测细胞分选的过程

通过Status菜单查看仪器的整体状态，包括溶液瓶、分选柱、试管架及微量载样器等的状态。

- 关机

  - 设定Sleep程序作为最后一个冲洗程序或分选完点击关机符号（显示屏右上方），完成后关闭仪器右侧电源开关。

  - 如果超过两周不使用，建议运行Store程序。在Option和Special菜单下，选择Store；选择Col-ex，将分选柱替换成替代柱，通过主电源开关。